仕様書に基づき作成すること

チェックシート（検査調書別紙）　　　　　　 調達識別番号 **-***

1.件名：　●●●●●●●●測定装置　一式

2.納入業者：　●●●●●株式会社

3.検査確認日：　平成２５年●月●日（●）

4.場所：　●●大学　●号館　●階　●●室

5.検査確認者：　部署名　　　　　　　　　　　　　　役職　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　印

6.確認事項：

| 要求仕様 |  | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| - 構成内訳 |  |  |
| ●●●●●●測定装置 ●●●●●社製 一式 ・●●●●●-120本体 S０００－００００ 付属 ・制御コンピュータ |  |  |
| （2）仕様 |  |  |
| - ●●●●●の測定方式が擬定常状態光伝導度 （Quasi-Steady-State Photoconductance (QSSPC)）法であること。 |  |  |
| ②実効少数キャリアライフタイム、抵抗率、エミッタ飽和電流密度、トラップ密度、1ｓｕｎにおける開放電圧(Implied Voc)の測定が可能なこと。 |  |  |
| ③●●●●●の測定範囲が １００ｎｓ から １０ｍｓ 以上であること。 |  |  |
| ④測定モードQSSPC、過渡、Generalizedモードの3つのモードでデータ解析が可能なこと。 |  |  |
| ⑤少数キャリア注入量を１０１３から１０１６ ｃｍ―３ の範囲で測定が可能なこと。 |  |  |
| ⑥白色光および赤外光を照射可能なこと。 |  |  |
| ⑦１５６ｍｍ角以上のサイズの基板に対応していること。 |  |  |
| ⑧Suns-Voc測定が可能なこと。 |  |  |
| ⑨Suns-Voc測定において、光照射量を０．０１ｓｕｎから５ｓｕｎ以上の範囲で変化させることが可能なこと。 |  |  |
| 仕様書に基づき作成すること ⑩操作及びデータ処理のための制御コンピュータ（モニタ付き）を備えること。 |  |  |
| ＜提出書類＞ |  |  |
| 下記の書類（日本語、英語）各□部を以下に示す期限までに提出すること （1）取扱説明書 納入時 |  |  |
| （2）性能検査成績書 納入時 |  |  |
| （3）写真データ 納入時 |  |  |
| ＜その他確認事項＞ |  |  |